ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 040/2017 – Pregão 12/2017

| Empresa: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Aquisição de equipamentos de odontologia para montagem de um consultório odontológico no distrito do Capoeirão município de Pains – MG.

| ITEM | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | CADEIRA: Movimentos sincronizados PT/VZ (3 posições de trabalho/volta a zero) totalmente automáticos. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura aprox. de 60cm) e apoio lombar Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento Sistema pantográfico de elevação Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade) Encosto de cabeça biarticulado Exclusiva carenagem Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura com proteção em manta de borracha Equipo: Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço Acoplado com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira Linhas arredondadas Sistema de travamento manual Alma estrutural em aço. Corpo e capa em ABS Bandeja em aço inox 1 terminal para alta rotação Seringa tríplice Refletor:Monofocal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme) Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente Lâmpada Halógena: 12V x 55W |  |  |
|  |  | COMPRESSOR 40L Compacto e super silencioso, projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. Características que facilitam a operação e manutenção do equipamento: Manômetro para pressão do reservatório; Manômetro para pressão de saída; Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água; Registro para controle da vazão; Registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório. Utiliza sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. |  |  |
|  |  | PROFI NEO Peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 a 28 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121º C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. |  |  |
|  |  | FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT D700 Aparelho sem fio Confeccionado em termoplástico injetado Resistente e de fácil higienização Controle de operação com botões no próprio fotopolimerizador Acionamento da fotoativação Ajuste do tempo de ativação Seleção do modo de aplicação 3 modos programáveis de aplicação Contínuo/Rampa/Pulsado Contínuo: Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização Rampa: Aumento gradual da intensidade da luz Pulsado: Acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos LED de alta potência – 1200 mw/cm2 Eficiente acoplamento e distribuição óptica Condutor de luz De fibra óptica 100% coerente Desliga automaticamente após 3 minutos sem útil |  |  |
|  |  | RAIO-X D700 Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Goniômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação desejado, graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos. Tensão nominal 70 kVp; devido ao maior poder de penetração do feixe dos raios, pode-se operar com um menor tempo de exposição, reduzindo a possibilidade da radiação ser absorvida pelos tecidos, permitindo observação muito superior dos detalhes nas radiografias, inclusive dos tecidos moles. Corrente de 8 mA prolonga a vida dos componentes do cabeçote. Painel de comando com interruptor geral permite a visualização quando o aparelho está ligado. Controle remoto conectado ao painel de comando através de fio espiralado, com todos os controles agrupados, permite o comando a uma distância de até 3m fora da área de radiação secundária, permitindo a possibilidade de acompanhamento visual do exame clínico. Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos oferece mais opções na escolha do tempo de exposição; o tempo de pré-aquecimento do cabeçote de 0,22 segundos já está incluso e é regulado através da seleção de tempo; deve ser somado ao valor indicado no painel, para se obter o tempo de aplicação de carga. Tecla de disparo deverá ser mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado, que será acompanhado por um led amarelo aceso e um sinal audível indicando o tempo em que o aparelho estará emitindo radiação. Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos, eliminando exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento. Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. |  |  |
|  |  | BOMBA A VACUO ½ HP Sistema de sucção de alta potência que oferece ao profissional, tanto nos tratamento profiláticos quanto nas cirurgias buco-maxilares, melhor desempenho e visibilidade, e ao paciente, posição confortável e comodidade, pois torna desnecessários os movimentos de ida e volta à cuspideira. Indispensável para o controle de infecção no consultório e a assepsia da cavidade bucal do paciente, pois aspira e drena os residuais do meio bucal para fora do consultório; líquidos, aerossóis contaminados e as partículas de resíduos sólidos diretamente para o esgoto; gasosos diretamente para a coluna de ventilação; partes maiores dos sólidos ficam retidas no separador de detritos, de onde diariamente devem ser removidas. Regulagem de potência de sucção com registro esférico que regula a sucção conforme a necessidade. Sucção de 500mm/Hg permite a instalação para até 2 consultórios em uso simultâneo. Selo mecânico de vedação de alta qualidade, não permite a fuga d’água, alta resistência ao uso intensivo; consumo de água de 0,4 l/min. |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |